Tabella riassuntiva dei risultati ottenuti

| Ingresso |  | Valori misurati (mm) |  |  |  |  |  | Errore rilevato (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (j =1) |  | (j =2) |  | (j =3) |  | (j =1) |  | (j =2) |  | (j =3) |  |
| % | (mm) | Sal. | Disc. | Sal. | Disc. | Sal. | Disc. | Sal. | Disc. | Sal. | disc | Sal. | Disc. |
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20% | 20 | 19,8 | 19,77 | 19,79 | 19,77 | 19,79 | 19,77 | -0,200 | -0,230 | -0,210 | -0,230 | -0,210 | -0,230 |
| 40% | 40 | 39,36 | 39,34 | 39,35 | 39,33 | 39,35 | 39,33 | -0,640 | -0,660 | -0,650 | -0,670 | -0,650 | -0,670 |
| 60% | 60 | 58,88 | 58,86 | 58,87 | 58,85 | 58,87 | 58,85 | -1,120 | -1,140 | -1,130 | -1,150 | -1,130 | -1,150 |
| 80% | 80 | 78,57 | 78,55 | 78,55 | 78,53 | 78,55 | 78,53 | -1,430 | -1,450 | -1,450 | -1,470 | -1,450 | -1,470 |
| 100% | 100 | 98,51 | 98,51 | 98,5 | 98,5 | 98,49 | 98,49 | -1,490 | -1,490 | -1,500 | -1,500 | -1,510 | -1,510 |

| Ingresso |  | Errore Medio (%) |  | Err. Medio-Medio (%) | Err. di Isteresi (%) | Err. di Ripetibilità (%) |  | Err. di Linearità (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | (mm) | Sal. | Disc. |  |  | Sal. | Disc. | Dip. | Ind. |
| 0% | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0071 |
| 20% | 20 | -0,207 | -0,230 | -0,2183 | 0,0233 | 0,0047 | 0,0000 | 0,0817 | 0,0108 |
| 40% | 40 | -0,647 | -0,667 | -0,6567 | 0,0200 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0567 | 0,0039 |
| 60% | 60 | -1,127 | -1,147 | -1,1367 | 0,0200 | 0,0047 | 0,0047 | 0,2367 | 0,1422 |
| 80% | 80 | -1,443 | -1,463 | -1,4533 | 0,0200 | 0,0094 | 0,0094 | 0,2533 | 0,125 |
| 100% | 100 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | 0 | 0,0082 | 0,0082 | 0 | 0,1621 |