TARATURA DEL TRASDUTTORE

DI POSIZIONE LVDT

1. Introduzione

Si vuole calibrare un trasduttore di posizione lineare del tipo LVDT (linear variable differential transformer) utilizzando, come elemento di confronto, un trasduttore lineare di accuratezza elevata: una riga ottica.

2. Struttura del LVDT

Il trasduttore LVDT produce un segnale elettrico in uscita, proporzionale alla posizione di un cursore, che si muove relativamente al corpo esterno.

Tale trasduttore appare come un cilindro cavo, all’interno del quale scorre un nucleo ferromagnetico, la cui posizione corrisponde a quella misurata dallo stesso trasduttore.

Il nucleo è mosso per mezzo di un’asta non ferromagnetica; il cilindro presenta all'interno un avvolgimento primario e due secondari, entrambi coassiali con il cilindro che li contiene.

L’avvolgimento primario è alimentato da una tensione d’eccitazione in corrente alternata (sinusoidale); sui due avvolgimenti secondari invece sono indotte delle tensioni che dipendono dalla posizione assunta dal nucleo ferromagnetico. La tensione alternata in uscita, alla stessa frequenza della tensione di alimentazione del primario, è la differenza tra le due tensioni indotte:

eOUT  = e1 − e2

Il principio di funzionamento è quindi quello di un trasformatore differenziale.

Se il nucleo ferromagnetico è nella posizione centrale, le tensioni indotte e1 ed e2 sono uguali e l’uscita eOUT è nulla; invece, per uno spostamento del nucleo si ottiene una eOUT, in valore efficace proporzionale allo spostamento.

Si hanno i seguenti tre casi:

- x = 0   nucleo in posizione centrale       e1 = e2		eOUT = 0;

- x > 0   nucleo a destra                            e1 > e2		eOUT è in fase con eecc;

- x < 0   nucleo a sinistra                          e1 < e2		eOUT è in controfase con eecc;

# 3. Taratura del LVDT con riga ottica di confronto

La taratura è l’insieme delle operazioni che stabiliscono una relazione tra quantità fisica misurata e valori dell’uscita di un dispositivo in condizioni specifiche. Per poter eseguire la taratura della strumentazione occore disporre di uno strumento campione con precisione migliore di ¼ della precisione dello strumento in prova.

Lo strumento campione utilizzato nella taratura è una riga ottica. Il trasduttore da calibrare è, da una parte collegato ad un elemento fisso per mezzo di un giunto sferico, dall’altra parte, estremità mobile, è vincolato alla madrevite di un sistema vite-madrevite che permette il moto traslatorio del cursore mediante una manovella che permette la rotazione della vite. Parallelamente all’asse della vite sul piano del banco è fissata la riga ottica, che permette la lettura dello spostamento imposto al trasduttore in prova.

3.1 Procedura di taratura

- Portare la riga ottica nella posizione zero, in modo da farla coincidere con lo zero dello strumento da tarare.

- Effettuare tre cicli di misura, ognuno dei quali comprensivo di salita e discesa dell’intero campo scala, nel modo seguente:

- Stabilire i punti di misura i relativi allo strumento campione (esempio: 0%, 20 %, 40%, 60%, 80%, 100% del campo scala);

- In corrispondenza del punto di misura i-esimo registrare il corrispondente valore di ingresso (VVi = valore vero i-esimo) nella tabella;

- Spostare il cursore al primo punto di misura del campo scala (i = 1);

- A transitorio estinto, annotare nella tabella il valore del segnale di uscita misurato dalla strumentazione da tarare:

Vsij = valore misurato in salita in corrispondenza del valore vero i-esimo nel ciclo di prova j-esimo;

VDij = valore misurato in discesa in corrispondenza del valore vero i-esimo nel ciclo di prova j-esimo;

- Portare il cursore al secondo punto di misura (i = 2) e ripetere la precedente operazione di lettura.

E’ importante osservare che occorre evitare, sia in salita che in discesa, sovraelongazioni del segnale di ingresso.

La taratura è stata effettuata sul campo C = 0 - 100 mm.

I valori scelti per suddivisione del campo sono: 0-20-40-60-80-100 mm.

Sono quindi state calcolate le seguenti grandezze al fine di caratterizzare staticamente il trasduttore in esame:

- Errore in salita rilevato nella prova j-esima in corrispondenza del valore vero i-esimo:

ESij=VSij−VViC100

- Errore in discesa  rilevato nella prova j-esima in corrispondenza del valore vero i-esimo:

EDij=VDij−VVijC100

Si definisce precisione misurata il valore massimo e minimo degli errori misurati.

Nel nostro caso: 0% e –1.51%.

- Errore medio in salita rilevato in corrispondenza del valore vero i-esimo:

EMSi=j=1nESijn

- Errore medio in discesa rilevato in corrispondenza del valore vero i-esimo:

EMDi=j=1nEDijn

Si definisce errore medio il valore massimo e minimo degli errori medi.

Nel nostro caso:  0% e 1,5%.

- Errore medio medio in corrispondenza del valore vero i-esimo:

EMMi=EMSi+EMDi2

- Errore di isteresi:

EISTi=EMSi−EMDi

Si definisce isteresi il valore massimo degli errori di isteresi: 0,0233%

- Errore di ripetibilità in salita rilevato in corrispondenza del valore vero i-esimo:

ERSi=j=1n(ESij−EMSi)2n:

- Errore di ripetibilità in discesa rilevato in corrispondenza del valore vero i-esimo:

ERDi=j=1n(EDij−EMDi)2n

Si definisce ripetibilità il valore massimo degli errori di ripetibilità: 0,0094%

- Errore di linearità:

## Si definisce linearità il massimo della deviazione della curva caratteristica media media dalla linea retta di riferimento. Quest’ultima può essere scelta mediante due metodologie che portano alla definizione di linearità dipendente e linearità indipendente.

Linearità dipendente: retta passante per gli estremi della curva media media rilevata;

Si traccia sul diagramma VV-VMM (valore medio-medio, cioè la media aritmetica dei 6 valori ottenuti in salita e discesa) la retta che unisce i due punti estremi:

VOR=aVV+c

dove:

a = 0,985

c = 0 mm

Essendo presenti degli scostamenti tra tale retta di riferimento e i punti misurati sperimentalmente, si considera il massimo della deviazione e si sostituisce nella seguente equazione:

ELdip=VMM−VLmaxC100

VL= valore letto come ordinata sulla retta di riferimento in corrispondenza della stessa ordinata del valore medio-medio VMM.

FIGURA 1

FIGURA 2

## Errore di linearità dipendente: 0,2533%

Linearità indipendente: retta interpolante la curva media media rilevata tramite regressione lineare.

La retta ha equazione:

VOR=aVV+c

Il  coefficiente angolare (m) e l'ordinata all'origine (b) li ricavo dalle seguenti relazioni:

m=N(VVVMM)−VVVMMNVV2−(VV)2

b=VMMVV2−(VVVMM)VVNVV2−(VV)2

dove:

N= numero letture

Si ricavano i seguenti valori:

m = 0,9833

b = 0,0071 mm

Lo scostamento massimo tra le retta interpolante e il valore misurato individua l'errore di linearità indipendente:

ELind=VOR−VMMmaxC100

dove:

VOR= ordinata retta dei minimi quadratici;

FIGURA 3

FIGURA 4

Errore di linearità indipendente: 0,1621%

4. Listati MATLAB

%Programma per la tabella di taratura della strumentazione;

clear;

%ing:valori d'ingresso presi come riferimento;

ing=[0 20 40 60 80 100];

%valori letti in uscita in salita (sal1,sal2,sal3) e in discesa (dis1,dis2,dis3);

sal1=[0 19.80 39.36 58.88 78.57 98.51];

sal2=[0 19.79 39.35 58.87 78.55 98.50];

sal3=[0 19.79 39.35 58.87 78.55 98.49];

dis1=[0 19.77 39.34 58.86 78.55 98.51];

dis2=[0 19.77 39.33 58.85 78.53 98.50];

dis3=[0 19.77 39.33 58.85 78.53 98.49];

%c: campo scala (campo effettivo di misura);

c=100;%[mm]

%Es: errore in salita (%);

E1s=((sal1-ing)/c)*100;

E2s=((sal2-ing)/c)*100;

E3s=((sal3-ing)/c)*100;

%Es: errore in discesa (%);

E1d=((dis1-ing)/c)*100;

E2d=((dis2-ing)/c)*100;

E3d=((dis3-ing)/c)*100;

%Em:errore medio (%);

Ems=(E1s+E2s+E3s)/3;

Emd=(E1d+E2d+E3d)/3;

%Emm:errore medio-medio (%);

Emm=(Ems+Emd)/2

%Eist:errore di isteresi (%);

Eist=abs(Ems-Emd)

%Er:errore di ripetibilità;

Ers=sqrt(((E1s-Ems).^2+(E2s-Ems).^2+(E3s-Ems).^2)/3)

Erd=sqrt(((E1d-Emd).^2+(E2d-Emd).^2+(E3d-Emd).^2)/3)

Ersmax=max(Ers);

Erdmax=max(Erd);

Er=max([Erdmax Ersmax])

%Calcolo errore di linearità dipendente

%(traccio retta che congiunge valori estremi di VMM);

%L'equazione di tale retta è: Errd=a*ing+b;

%a: coefficiente angolare, b: ordinata all'origine;

Vmm=(sal1+sal2+sal3+dis1+dis2+dis3)/6;

a=(Vmm(1,6)-Vmm(1,1))/(ing(1,6)-ing(1,1))

b=Vmm(1,1)

Errd=a*ing+b; %Retta di linearità dipendente

%Eld: errore di linearità dipendente;

Eld=(abs(Vmm-Errd))/c*100

Eldmax=max(Eld) %Errore di linearità dipendente;

figure(1)

plot(ing,Errd,'b-',ing,Vmm,'bo'), grid

xlabel('Ingresso (mm)')

ylabel('Valore medio-medio (mm)')

legend('Retta di rif.','Vmm')

title('Linearità dipendente')

figure(2)

plot(ing,Eld,'b'), grid

xlabel('Ingresso (mm)')

ylabel('Errore di linearità dipendente (%)')

title('Errore di linearità dipendente')

%Calcolo dell'errore di linearità indipendente

%(traccio retta interpolante i valori Emm, tramite regressione lineare);

%L'equazione della retta è: Erri=m*ing+d;

%N:numero di letture;

N=6;

%m: coeff. angolare

m=(N*sum(ing*Vmm')-(sum(ing)*sum(Vmm')))/(N*sum(ing.^2)-(sum(ing))^2)

%b: intersezione asse delle ordinate

b=(sum(Vmm)*sum(ing.^2)-(sum(ing*Vmm')*sum(ing)))/(N*sum(ing.^2)-(sum(ing))^2)

Erri=m*ing+b;

Eli=(abs(Erri-Vmm))/c*100

Elimax=max(Eli) %Errore di linearità indipendente;

figure(3)

plot(ing,Erri,'b-',ing,Vmm,'bo'), grid

xlabel('Ingresso (mm)')

ylabel('Valore medio-medio (mm)')

legend('Retta di regr.','Vmm')

title('Linearità indipendente')

figure(4)

plot(ing,Eli,'b'), grid

xlabel('Ingresso (mm)')

ylabel('Errore di linearità indipendente (%)')

title('Errore di linearità indipendente')