SENSORE DI FORZE E COPPIE A SEI ASSI DI MISURA

# Scopo dell’esercitazione

L’esercitazione prevede la sperimentazione e l’identificazione di un sensore di forza a sei assi di misura, sottoposto a differenti condizioni di carico.

C’è una prima fase sperimentale in cui è provato il sensore e ne sono valutate le caratteristiche costruttive, gli elementi costituenti la catena di misura e di acquisizione, le prestazioni statiche, le modalità di prova; inoltre sono acquisiti i dati relativi alle prove condotte. In seguito, c’è la fase in cui si definisce al computer il modello matematico del sensore e se ne simula il funzionamento nelle stesse condizioni di prova del laboratorio.

# Descrizione del sensore

Il sensore è un sensore di forze e coppie a sei assi, cioè a fronte di una sollecitazione ne fornisce le componenti (3 componenti di forza e tre di coppia) rispetto ad un certo sistema di riferimento.

Esistono due tipi di sensori: dinamometri assemblati e sensori single-block.

Della prima categoria fa parte quello in esame; i sensori del secondo tipo invece misurano la deformazione che subiscono a fronte del carico esterno (mettono in relazione deformazione e carico):

- Il nostro sensore è costituito da due piattaforme, una inferiore vincolata alla struttura di sostegno, l’altra superiore alla quale si applica il carico. Le due piattaforme sono tenute parallele e ad una certa distanza da sei elementi sensibili, trasduttori di forze, montati tra due giunti sferici di modo che il singolo elemento asta sia sottoposto solo a sollecitazione normale (NO taglio, NO momento). Nel nostro caso, usiamo trasdutttori di forza bidirezionali, cioè la forza applicabile può essere anche di compressione, inoltre sono resistivi e uniassiali, cioè misurano solo forze dirette lungo l’asse.

Il trasduttore presenta quattro fili: due di alimentazione da collegare a un generatore di tensione a corrente continua (VAL), due da collegare invece a un tester per leggere la tensione in uscita (V).

Il trasduttore a fronte di una certa forza (F), data una VAL presenterà in uscita una V proporzionale a F, pertanto la caratteristica statica (F,V) che si ottiene sarà di tipo lineare.

- L’uscita V è molto bassa, per cui è difficile da gestire, da acquisire; per questo motivo invio V ad un modulo di condizionamento, all’uscita del quale avrò VOUT.

- Ciascun trasduttore è collegato ad un condizionatore che provvede all’alimentazione del trasduttore stesso ed al condizionamento del segnale di tensione in uscita. Su ciascuna scheda di condizionamento sono previste una regolazione di offset e una di amplificazione del segnale di tensione proveniente dal trasduttore.

- Ciascuna scheda di condizionamento presenta una uscita analogica in tensione proporzionale alla forza misurata dal trasduttore ad essa collegato. Le schede sono state calibrate in modo da ottenere una sensibilità complessiva della catena di misura pari a: 0.255 V/N.

- Le uscita delle schede sono collegate ad un sistema di acquisizione digitale che consente la lettura simultanea di sei canali e quindi la registrazione delle prove.

- Modello di carico

- Il nostro scopo è quello di realizzare una matrice 66 che mi lega le forze trasmesse dai trasduttori (F1-F6) con le sollecitazioni dall’esterno (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz).

- Attraverso opportuni passaggi si arriva ad ottenere la seguente relazione:

- FxFyFzMxMy

- m=coscos;

- n=cossin;

- q=sin;

- I parametri geometrici caratteristici di questo sensore sono:

- =58.6°   =75°  a=47.5 mm;

Pertanto, ricavati in laboratorio i valori delle tensioni, divisi per la sensibilità 0.255V/N, ottengo i valori di forza e di coppia misurati dal trasduttore (F1,F2,F3,F4,F5,F6); questi inseriti nell’equazione matriciale precedente mi danno le tre componenti di forza (Fx,Fy,Fz) e le tre di momento (Mx,My,Mz).

- Data la struttura, ci aspettiamo  che solo Fx e Mx siano diversi da zero.

h

Y

Y

Z

Z

Fm

Fy=-Fm

Mx=Fmh

- Modello matematico del sistema

Fm

s

ms

mg

- Partendo dal diagramma del corpo libero, facendone l’equazione di equilibrio alla traslazione verticale, si ricava

- Fm+ms..=mg;conFm=k(sst+s);dove sst indica la deformazione statica .Sostituendoksst+ks+ms..=mg;ksst=mg;ks+ms..=0;

- La soluzione e’ del tipo

- s=Acos(ωnt)+Bsin(ωnt);ωn=km;

- Imponendo le condizioni iniziali s0 e velocità iniziale nulla , per t=0 ricavo :

- s0=A;

- B=0;

- s=s0cos(ωnt);La forza della molla vale perciòFm=mg+ks0cos(ωnt);

- Lo stato di sollecitazione esterno in questione è  rappresentato dalla seguente matrice:

- FxFyFzMxMy

- Sostituendo nell’equazione di Fm i valori di s0, m e K, si ricava il modello che consente di ottenere  le componenti di forza e di momento, che verranno confrontate con quelle ottenute sperimentalmente.

- Misura delle forze prodotte da una massa vibrante

- E’ stata effettuata una lettura dei segnali di zero provenienti dalle schede di condizionamento, senza la presenza di massa. Questi segnali sono dovuti all’effetto del peso proprio del sensore e al suo orientamento. Tale lettura è stata fatta tramite il programma ACQ6CH, il quale acquisisce una volta sola nel tempo i valori della tensione che costituiranno il file zero.dat.

- In seguito, abbiamo collegato ad una distanza b=25 mm dal piano superiore, una molla di rigidezza k=700 N/m che sostiene una massa m=2 kg.

- Tale massa è stata fatta oscillare, imponendo uno spostamento iniziale s0=10 mm dalle condizioni iniziali di equilibrio statico; poi per mezzo del programma OSCILLA, imponendo la frequenza di acquisizione e il numero di misure da acquisire, sono stati rilevati nel tempo i valori della tensione    in uscita dalle schede di condizionamento. Questi valori sono stati salvati sul oscilla.dat.

- Per mezzo del programma MATLAB, abbiamo realizzato il grafico che rappresenta la tensione in uscita dai sei trasduttori  depurate dallo zero(figura1), quindi dividendo per la sensibilità (0.255 V/N) abbiamo ottenuto il grafico che riporta le forze misurate dai sei trasduttori (figura 2).

- Data la simmetria della configurazione di prova, i sensori 1 e 2, 3 e 6, 4 e 5, dovrebbero essere sottoposti ad uguali forze in ogni istante. Questo lo si può notare nei primi due grafici; in realtà ci sono delle differenze dovute probabilmente ad errori di orientamento, all’accuratezza dei singoli trasduttori.

V1

V2

V3

V4

V5

V6

- Fig. 1

F2

F1

F4

F5

F3

F6

- Fig.2

- In seguito, è stata realizzata la matrice A, che ci permette di ottenere le tre componenti di forza e le tre di momento misurate (figura3, figura4). Vediamo che Fx e Fz sono circa nulle, come ci si attendeva, mentre Fy oscilla attorno ad un valore medio pari al peso della massa, con ampiezza dipendente dallo spostamento iniziale imposto. Per quanto riguarda i momenti, My e Mz sono circa nulli, mentre Mx è pari al prodotto della forza Fy per il braccio.Esso è dunque proporzionale e in fase alla Fy

- Possiamo dire che i grafici sperimentali confermano, a parte qualche errore le nostre attese.

- Fig.3

- Fig.4

- A questo punto si passa alla realizzazione del modello, ed otteniamo i due grafici che presentano le componenti di forza e di momento calcolate (figure5, figure6).

- Fig.5

- Fig.6

- Si procede ora al confronto tra i grafici sperimentali e quelli ottenuti tramite il modello (figure7,figure8): si può notare una buona corrispondenza sia come valori numerici sulle ordinate, sia come periodo di oscillazione.

- Fig.7

- Fig.8

- Descrizione del programma MATLAB

Il programma MATLAB elaborato consente di selezionare in un menù a tendina il tipo di grafico da visualizzare (sperimentale,teorico o confronto trai due).

%Sensore a sei assi di forza: rilevamento misure sperimentali e confronto con modello massa oscillante

%MISURE SPERIMENTALI

load c:\mecc\mecc\oscilla.dat %file dati aquisiti con f di acquisizione f=500 [Hz]ed ampiezza di oscillazione s0=0.01[m]

load c:\mecc\mecc\zerosm.dat %zero senza massa

zero=zerosm;

freq=input('Inserisci freq di acquisizione in [Hz] freq=')

s0=input('Inserisci spostamento di prova in [m] s0=')

b=0.025; %braccio per il calcolo dei momenti in [m]

%Dati modello

mc=2.042 %massa di carico[Kg]

k=700 %Costante elastica della molla [N/m]

wn=sqrt(k/mc) %Periodo di oscillazione [rad/s]

%Dati sensore

%Parametri geometrici

alfa=58.6*pi/180; %[rad/s]

beta=75.0*pi/180; %[rad/s]

sigma=40.0*pi/180; %[rad/s]

a=0.0475; %[m]

R=80e-3 %[m]

r=52.96e-3 %[m]

L=75e-3 %[m]

%Matrice caratteristica [FX FY FZ MX MY MZ]'=A[F1 F2 F3 F4 F5 F6]'

m=cos(alfa)*cos(beta);

n=cos(alfa)*sin(beta);

q=sin(alfa);

c=sqrt(3)/2;

d=1/2;

A=[-n n -c*m+d*n -c*m-d*n c*m+d*n c*m-d*n

m m -d*m-c*n -d*m+c*n -d*m+c*n -d*m-c*n

q q q q q q

-q*a -q*a d*q*a d*q*a d*q*a d*q*a

0 0 -c*q*a -c*q*a c*q*a c*q*a

-n*a n*a -n*a n*a -n*a n*a];

%Determinazione comp forza e momenti sul sensore

for i=1:length(oscilla);

forvolt(i,:)=(oscilla(i,:)-zero);

fortr(i,:)=(forvolt(i,:)/0.255) ; %forze espresse in [N]

%sensibilita' trasd 0.255[V/N]

forsen(i,:)=(A*(fortr(i,:))')';

forsen1(i,:)=(forsen(i,:)-[0.220 -20.531 0.292 0.452 -0.007 0.004]);

%componenti di forza con zero in presenza della massa

end

tempo=[0:1/freq:(length(oscilla)-1)/freq];

%Creazione modello del sensore

%Componenti di forza emomento sul sensore

for i=1:length(tempo)

Fxm(i,1)=0;

Fym(i,1)=-(mc*9.81+s0*k*cos(wn*tempo(i)));

Fzm(i,1)=0;

Mxm(i,1)=-Fym(i,:)*b;

Mym(i,1)=0;

Mzm(i,1)=0;

end

scelta=menu('Quali grafici plottare?','Andamento sperimentale','Andamento modello','Confronto')

if scelta==1

%Grafico che riporta la tensione in uscita dai 6 trasduttori depurate dallo zero ;

figure(1)

plot(tempo,forvolt(:,1),'w-',tempo,forvolt(:,2),'w--',tempo,forvolt(:,3),'w-',tempo,forvolt(:,4),'w--',tempo,forvolt(:,5),'w-',tempo,forvolt(:,6),'w--');

grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('tensione [V]')

title('Tensioni in uscita dai 6 trasduttori')

%legend('V1','V2','V3','V4','V5','V6')

pause

%Grafico che riporta le forze misurate dai 6 trasduttori in [N];

figure(2)

plot(tempo,fortr(:,1),'w-',tempo,fortr(:,2),'w--',tempo,fortr(:,3),'w-',tempo,fortr(:,4),'w--',tempo,fortr(:,5),'w-',tempo,fortr(:,6),'w--');

grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('Forze trasduttori [N]')

title('Forze agenti sui trasduttori')

%legend('F1','F2','F3','F4','F5','F6')

pause

%Grafico comp forza secondo gli assi X,Y,Z

figure(3)

plot(tempo,forsen(:,1),'w--',tempo,forsen(:,2),'w-',tempo,forsen(:,3),'w-.');

grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('componenti di forza [N]')

title('componenti di forza misurate dal sensore')

legend('Fx','Fy','Fz')

pause

%Grafico comp momenti secondo gli assi X,Y,Z

figure(4)

plot(tempo,forsen(:,4),'w-',tempo,forsen(:,5),'w--',tempo,forsen(:,6),'w-.');

grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('componenti di momento [Nm]')

title('componenti di momento misurate dal sensore')

legend('Mx','My','Mz')

pause

end

if scelta==2

%Grafico che riporta le comp di forza calcolate con il modello;

figure(5)

plot(tempo,Fxm,'w--',tempo,Fym,'w-',tempo,Fzm,'w-.');

grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('componenti di forza [N]')

title('componenti di forza calcolate con il modello')

legend('Fxm','Fym','Fzm')

%Grafico che riporta le comp di momento calcolate con il modello;

figure(6)

plot(tempo,Mxm,'w-',tempo,Mym,'w--',tempo,Mzm,'w-.');

grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('componenti di momento [Nm]')

title('componenti di momento calcolate con il modello')

legend('Mxm','Mym','Mzm')

end

if scelta==3

%Confronto tra le comp di forza;

figure(7)

subplot(2,2,1),plot(tempo,forsen(:,1),'w--',tempo,forsen(:,2),'w-',tempo,forsen(:,3),'w-.');grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('componenti di forza [N]')

%title('componenti di forza misurate dal sensore')

legend('Fx','Fy','Fz')

axis([0 1 -30 5]);

subplot(2,2,3),plot(tempo,Fxm,'w--',tempo,Fym,'w-',tempo,Fzm,'w-.');grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('componenti di forza [N]')

%title('componenti di forza calcolate con il modello')

legend('Fxm','Fym','Fzm')

axis([0 1 -30 5]);

%Confronto tra le componenti di momento

subplot(2,2,2),plot(tempo,forsen(:,4),'w-',tempo,forsen(:,5),'w--',tempo,forsen(:,6),'w-.');

grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('comp. di momento [Nm]')

%title('componenti di momento misurate dal sensore')

legend('Mx','My','Mz')

axis([0 1 -0.2 1]);

subplot(2,2,4),plot(tempo,Mxm,'w-',tempo,Mym,'w--',tempo,Mzm,'w-.');grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('comp. di momento [Nm]')

%title('componenti di momento calcolate con il modello')

legend('Mxm','Mym','Mzm')

axis([0 1 -0.2 1]);

%Confronto con sovrapposizione

figure(9)

subplot(2,1,1),plot(tempo,forsen(:,2),'w-',tempo,Fym,'w--');grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('componenti di forza [N]')

title('confronto comp forza')

legend('Fy','Fym')

axis([0 1 -30 5]);

subplot(2,1,2),plot(tempo,forsen(:,4),'w-',tempo,Mxm,'w--');

grid

xlabel('tempo [s]')

ylabel('comp. di momento [Nm]')

title('confronto comp momento')

legend('Mx','Mxm')

axis([0 1 -0.2 1]);

end

end