## Analisi delle caratteristiche di alcuni sensori

L'esperienza consiste nella visione, prova ed eventuale calibrazione di diverse categorie di sensori; volendo effettuare una prima classificazione si ha:

Sensori digitali

sensori induttivi a correnti parassite

sensori capacitivi

sensori ottici a barriera

sensori ottici a barriera reflex

sensori ottici a riflessione diretta

sensori ottici a riflessione diretta con cavo a fibre ottiche

sensori ad ultrasuoni

sensori di prossimità magnetici a contatti (tipo reed)

Sensori analogici

sensori induttivi

sensori ad ultrasuoni

sensori di forza

Dopo una sommaria analisi dei sensori (che sul banco sono contrassegnati da un numero) si è passati, grazie ad un kit contenente provini di diversi materiali, a verificare l'eccitazione di ogni sensore, ed effettuare, quindi, la loro identificazione; infine, alcuni di questi sono stati analizzati più approfonditamente. Dalle prove eseguite è risultata questa classificazione:

| n° sensore | Tipo |
| --- | --- |
| 1 | Induttivo |
| 2 | Induttivo |
| 3 | Induttivo |
| 4 | Induttivo |
| 5 | Induttivo |
| 6 | Induttivo |
| 7 | Induttivo |
| 8 | Induttivo |
| 9 | Induttivo |
| 10 | Induttivo |
| 11 | Induttivo |
| 12 | Induttivo |
| 13 | Induttivo |
| 14 | Induttivo |
| 15 | Induttivo |
| 16 | Induttivo |
| 17 | Reed |
| 18 | Reed |
| 19 | Reed |
| 20 | Reed |
| 21 | Ottico reflex |
| N° sensore | Tipo |
| 22 | Ottico reflex |
| 23 | Ottico a barriera |
| 24 | Ottico a barriera |
| 25 | Ottico a fibre |
| 26 | Ottico a fibre |
| 27 | Analogico di pressione |
| 28 | Capacitivo |
| 29 | Capacitivo |
| 30 | Ottico a riflessione |

##### SENSORI INDUTTIVI A CORRENTI PARASSITE

contengono un circuito oscillatore che consiste di un circuito risonante parallelo con induttanza e capacità ed un amplificatore. Per mezzo del nucleo di ferrite e dell’induttanza, il campo elettromagnetico, ad alta frequenza, è diretto verso l'esterno.

Quando un materiale conduttore viene introdotto nel campo elettromagnetico si creano delle correnti parassite che provocano l'attenuazione delle oscillazioni. Questa viene rilevata da un dispositivo elettronico a valle che viene rilevata da un dispositivo elettronico, posto a valle, il quale genera un segnale d’uscita.

Si può verificare, effettuando la prova con due sensori, aventi diametro differente, che la distanza di intervento dipende dal diametro della bobina del circuito risonante e, quindi, dalla dimensione del sensore stesso: più grande è il diametro e maggiore sarà la distanza di intervento.

Per questa prova si è misurata la distanza di intervento, servendosi di diversi metalli di prova e verificando, per ognuno di essi, la presenza di isteresi:

| materiale | Eccitazione[mm] | Diseccitazione[mm] | Isteresi[mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Acciaio dolce | 5,3 | 5,5 | 0,2 |
| Acciaio inossidabile | 3,4 | 3,65 | 0,25 |
| Alluminio | 1,9 | 1,85 | 0,05 |
| Ottone | 2,1 | 2,35 | 0,25 |
| Rame | 1,55 | 1,65 | 0,1 |

Si può notare che la distanza di intervento varia al variare del materiale e, più esattamente, essa dipende dalla conduttività elettrica del materiale stesso.

##### SENSORE CAPACITIVO

Il funzionamento di un sensore di prossimità capacitivo è basato sulla variazione di capacità in un circuito R-C.

Quando si avvicina un materiale al sensore la capacità aumenta e si ha una variazione nelle caratteristiche di oscillazione del circuito, a seconda della distanza, dimensioni e natura del materiale.

In maniera analoga al caso precedente, si è verificato che la distanza di intervento varia al variare del materiale.Per materiali con bassa costante dielettrica ( ad esempio molti materiali plastici ) la rilevazione si ha soltanto per spessori maggiori di un certo valore.

| materiale | eccitazione | diseccitazione | isteresi |
| --- | --- | --- | --- |
| Acciaio dolce | 7,85 | 10,15 | 2,30 |
| Acciaio inossidabile | 8,3 | 10,8 | 2,5 |
| Alluminio | 7,95 | 15,7 | 7,75 |
| Ottone | 8,35 | 15,7 | 7,35 |
| Rame | 8,45 | 15,6 | 7,15 |
| Cartone | 5,70 | 8,45 | 2,75 |
| Gomma | 6,9 | 9,2 | 2,3 |
| Plastica trasparente | 4,7 | 7,7 | 3 |

In particolare, per quanto riguarda lo spessore, sono state eseguite una serie di prove con oggetti di plastica di vario spessore per verificare, per ogni spessore, la distanza di intervento; di seguito sono riportati i valori ottenuti.

| Spessore del materiale | Distanza di intervento |
| --- | --- |
| 2,0 | 0,6 |
| 3,0 | 1,7 |
| 5,0 | 2,25 |
| 8,0 | 2,8 |
| 11,0 | 3,05 |
| 14,0 | 3,25 |
| 17,0 | 3,35 |

Si può vedere che quanto più la costante dielettrica del materiale è piccola tanto più la quantità di materiale da porre nella zona attiva del sensore è maggiore.

###### SENSORE OTTICO A BARRIERA

I sensori ottici sono costituiti da due parti: un emettitore ed un ricevitore che fanno parte di blocchi diversi. L'emettitore è costituito da una sorgente luminosa che emette luce di lunghezza d'onda compresa tra il rosso e 1'infrarosso; questa viene poi rilevata dal ricevitore. Il passaggio di un ostacolo (bersaglio) tra l'emettitore e il ricevitore interrompe questo fascio attivando così il sensore.I materiali trasparenti costituiscono un problema. Tuttavia se si riduce l’intensità de fascio,a discapito della distanza di intervento, possono essere rilevati anche questi.

###### SENSORE OTTICO A BARRIERA-REFLEX

#### Emettitore e ricevitore sono racchiusi nello stesso contenitore.E’ dunque necessario un ulteriore dispositivo riflettente.Gli oggetti riflettenti possono ovviamente impedire l’interruzione che invee provocano tuutti gli oggetti opachi.

SENSORE OTTICO A RIFLESSIONE DIRETTA

E’ identico al reflex.Ma in quetso caso è necessario che l’oggetto sia tale da riflettere una parte sufficiente di luce.

##### SENSORE OTTICO A RIFLESSIONE DIRETTA CON CAVO A FIBRE OTTICHE

Usando i cavi a fibre ottiche si ottengono campi di lavoro ridotti. Occorre quindi che l’oggetto da rilevare sia vicino alla fibra ottica. Le ridotte dimensioni permettono il suo utilizzo ove lo spazio disponibile è ridotto. Tali sensori sono caratterizzati dalla buona resistenza alle alte temperature e dalla capacità di rilevare bersagli piccoli con elevata precisione.

SENSORE OTTICO DIGITALE

Misura della velocità di rotazione di un disco

Il sensore ottico è disposto frontalmente ad un disco rotante a velocità variabile dietro al quale è disposto un oggetto riflettente. Il disco presenta delle luci che permettono la riflessione del fascio ottico emesso dal sensore,in tal modo il sensore fornisce un segnale in funzione della velocità del disco.

La velocità di rotazione sarà:

V=fs⋅60n [giri/minuto]

dove:

n =numero di rilevamentiper giro(=8)

fs = frequenza di pulsazioni in uscita (in impulsi al secondo)

##### SENSORE AD ULTRASUONI

Il suo funzionamento è basato sulla generazione, emissione e ricezione di onde sonore nel campo delle frequenze non udibili dall'uomo, solitamente tra 30 e 300 kHz.. E' sostanzialmente formato da tre blocchi: un trasduttore, una unità di valutazione dei segnali ed un blocco di uscita.Il trasduttore è costituito da un dispositivo piezoelettrico che viene eccitato da una tensione sinuoidale per produrre le vibrazioni nel campo suddetto.Gli impulsi vengono emessi con una frequenza da 1 Hz a 100 Hz e viene valutato il tempo intercorso tra l’emissione e la ricezionedi una pulsazione. Il segnale di uscita viene generato se l'oggetto da rilevare si viene a trovare nel range di funzionamento .I sensori ad ultrasuoni sono idonei al rilevamento di tutti i materiali se le superfici sono perpendicolari rispetto al sensore o con un angolo di deviazione ridotto.

SENSORE DI PROSSIMITÀ MAGNETICO A CONTATTI (REED)

Il campo magnetico di un magnete permanente agisce senza contatto fisico con il sensore che presenta un contatto elettrico ermeticamente sigillato formato da due lamine flessibili separate costituite di materiale magnetico dolce .Quando il campo magnetico generato dal magnete permanente investe il sensore si ha la chiusura del contatto.

Sensori Analogici

###### SENSORE INDUTTIVO

| V [v] | 1.06 | 1.66 | 2.46 | 3.03 | 3.40 | 3.67 | 3.80 | 3.91 | 3.98 | 4.02 | 4.04 | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

SENSORE ANALOGICO AD ULTRASUONI

Variando la posizione dell'ostacolo grazie ad una slitta mobile comandata da un motore passo-passo si è ricavata la caratteristica del sensore.

La precisione di questo sensore è minore di quello capacitivo

In uscita sì ha una corrente a fronte di uno spostamento variabile tra i 4 ed i 20 mA. Il range è 15-50 cm anche se il campo d'azione è più piccolo; intorno ai 15 cm il sensore va in saturazione.

| I [mA] | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D [mm] | 0 | 5,1 | 10,3 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |

| 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 10,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 190,0 |

SENSORE DI FORZA

CALIBRAZIONE DI UN SENSORE DI FORZA UTILIZZANDO UN QUARTO DI PONTE DI WHEATSTONE

Nel caso in esame sono stati applicati due strain gauge ad un elemento elastico ,precisamente ad una trave a sbalzo).

Lo scopo di un elemento a strain gauge è di misurare la deformazione causata dall’applicazione di una forza . Nello strain gauge si verifica una variazione di resistenza proporzionale alla variazione di lunghezza.

Nella trave in esame i due strain gauge sono applicati uno sulla superficie superiore e uno su quella inferiore in modo da risultare sensibili uno a trazione e l’altro a compressione. Lo strain gauge, inserito all'interno di un ponte di Wheatstone, converte un segnale di deformazione in un segnale in tensione proporzionale alla forza applicata all'elemento in prova. Alimentando il ponte con una certa tensione V0, se le resistenze sono uguali, la tensione in uscita V sarà nulla. Se R1 varia di R il ponte si sbilancia e si ha, quindi, una tensione in uscita in funzione di. R e, di conseguenza, alla. forza applicata.

I valori ricavati sono riportati in tabella:

| mV | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

LISTATI MATLAB

Vengono di seguito riportati i listati MATLAB utilizzati per ottenere le caratteristiche dei sensori e le rette di regressione

dist=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30];

tens=[1.06 1.66 2.46 3.03 3.40 3.67 3.80 3.91 3.98 4.02 4.04 4.10 4.12  4.12 4.12];

figure(1)

plot (dist,tens),grid

xlabel('distanza [mm]')

ylabel('tensione [V]')

title ('Caratteristica del sesore induttivo')

% sensore analogico ad ultrasuoni

% caratteristica

spostamento=[0 5.1 10.3 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 175 180 185 190 ];

corrente=[4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 5 5.1 5.4 5.5 5.8 5.9 6.1 6.3 6.5 7 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7 9.8 10.1 10.2 10.6];

plot(spostamento,corrente,'r'),grid;

xlabel('distanza [mm]')

ylabel('corrente uscita [mA]')

title('Caratteristica sensore analogico ad ultrasuoni')

% calibrazione sensore forza

% caratteristica

% definizione vettori dati

peso=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];

volt_uscita=[0.2 0.4 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8];

figure(1)

plot(peso,volt_uscita,'r'),grid;

title('caratteristica sensore forza')

xlabel('peso [g]')

ylabel('uscita [volt]');

% retta di regressione in salita

volt_us=(volt_uscita)';

sommatoriaqql=peso*volt_us;

sommatoriaq=55;

sommatoriaql=11.1;

sommatquadq=385;

N=11;% Numero letture fatte

w=N*sommatoriaqql

r=sommatoriaq*sommatoriaql

t=N*sommatquadq

k=sommatoriaq^2

m=(N*sommatoriaqql-(sommatoriaq*sommatoriaql))/(N*sommatquadq-(sommatoriaq^2));

b=(sommatoriaql*sommatquadq-sommatoriaqql*sommatoriaq)/(N*sommatquadq-(sommatoriaq)^2);

volt_out=[(m*peso)+b];% definizione uscita

figure(2)

plot(peso,volt_out,'r'),grid

xlabel('peso [g]')

ylabel('uscita [voft]');

title('Retta di regressione sensore di forza');